處理疑似H7N9流感人類檢體及病原體之實驗室生物安全規定

2013/4/29修訂版

- 目的

本份文件提供實驗室工作人員處理疑似H7N9流感病人檢體及病原體之操作安全及防護規範。

- 生物安全要求

    - H7N9流感病毒列為第三級危險群（Risk group 3，RG3）微生物。該病原體之持有、使用、異動及輸出入，應依「感染性生物材料管理及傳染病病人檢體採檢辦法」相關規定辦理。

    - 來自人類及禽類檢體不可於同一實驗室進行處理，除非能明確區隔及管制人類及動物檢體之工作房間，以避免人類及動物檢體之交叉污染。

    - 未涉及增殖之臨床/診斷檢驗

      - 包括檢體包裝及分裝給實驗室、診斷檢驗（培養除外）、使用無感染性物質之分子生物檢驗等，應於生物安全第二等級（以下簡稱BSL-2）以上實驗室進行。

      - 所有感染性物質之操作(例如核酸萃取、轉移、分裝等)應於生物安全櫃(Biological Safety Cabinet，以下簡稱BSC)中進行。

      - 根據暴露之風險，在初級防護裝備外之操作，應另外配戴眼部及呼吸防護裝備(N95口罩或同等級之防護裝備)。

      - 當直接處理感染性物質時，應穿著正面不開口式且袖口緊密之實驗工作服。工作結束後，應於專屬工作區域脫除個人防護裝備。

      - 實驗室工作人員應具備優良微生物規範及技術能力。

      - 在實驗室內應使用防洩漏容器運送感染性物質。

      - 感染性物質之離心，應使用密封離心杯或轉子，並於生物安全櫃裝卸。

      - 應具備H7N9流感病毒之消毒與除污程序。

      - 感染性病原體於防護區域外儲存時，應置於上鎖且防洩漏容器中。緊急應變程序應涵蓋存在於防護實驗室外之感染性病原之處置。

    - 涉及確認/可能陽性培養物及後續體內實驗工作，包括可能含有病原體之分離鑑定、陽性培養物之包裝與分裝給實驗室、病毒增殖培養等，應於生物安全第三等級（以下簡稱BSL-3）以上實驗室進行。

- 採檢及運送：

    - 疑似H7N9流感人類檢體之採檢及運送，請依照疾病管制局（以下簡稱本局）「防疫檢體採檢手冊」之「H7N9流感」相關採檢及運送規定辦理。

    - H7N9流感病原體培養物之運送，應依WHO出版之「感染性物質運輸規範指引」（2013-2014年版）之A類感染性物質包裝規定辦理。

- 溢出物意外處置：於實驗室內（生物安全櫃外）發生翻灑或溢出意外，應等氣膠沉降後（約1小時），穿著適當防護裝備，使用吸水紙巾小心覆蓋溢出物，從外圍到中心的方向倒入1% NaClO（sodium hypochlorite）或適當之消毒劑，等足夠的反應時間（約30分鐘）後，再進行清除。

- 感染性廢棄物處置：所有廢棄物丟棄前應經以蒸氣滅菌、焚燒或化學消毒進行除污。

- 有關生物安全第二等級（BSL-2）以上實驗室之安全規範及要求，請參照本局全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw/）「專業版：首頁＞通報與檢驗＞檢驗資訊＞生物安全」項下之「生物安全第一等級至第三等級實驗室生物安全規範」辦理。

- 參考資料：

    - 疾病管制局「防疫檢體採檢手冊」（第5版），http://www.cdc.gov.tw/professional/list.aspx?treeid=4C19A0252BBEF869&nowtreeid=6C7C52E7A7D5621A

    - WHO. Recommendations and laboratory procedures for detection of avian influenza A(H5N1) virus in specimens from suspected human cases. Available at: http://apps.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/labtests/en/index.html

    - WHO. Laboratory Biosafety Manual 3rd. Available at: http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_CSR_LYO_2004_11/en/

    - Interim Guidance for Laboratory Testing of Persons with Suspected Infection with Highly Pathogenic Avian Influenza A (H5N1) Virus in the United States. Available at: http://www.cdc.gov/flu/avianflu/guidance-labtesting.htm

    - Public Health Agency of Canada.INFLUENZA A VIRUS SUBTYPES H5, H7 AND H9 PATHOGEN SAFETY DATA SHEET – INFECTIOUS SUBSTANCES. Available at: http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/psds-ftss/influenza-grippe-a-eng.php

    - Public Health Agency of Canada. Joint Biosafety Advisory - Influenza A(H7N9) virus. Available at: http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/res/advi-avis/ah7n9-eng.php

    - WHO. Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2013–2014. Available at: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78075/1/WHO_HSE_GCR_2012.12_eng.pdf