臺北醫學大學
精密恆溫水槽(20L)(waterbath)安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：常用設備
單位作業名稱：加熱物品
作業方式：單人操作
使用處理材料：欲加熱的物品
使用器具工具：水
防護器具：實驗衣，實驗用手套(設定溫度若高於60℃，應使用防燙手套)
資格限制：經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
作業前	1.1加水 / 1.2設定溫度開啟開關	1.1不要用濕手操作電 禁止 源插頭和主機插頭	1.1擦乾手，再插電。
作業中	2.1將欲加熱物品(實驗物品)放入，要固定良好。	2.1高溫 / 2.2儀器運轉時勿將手 禁止接觸伸入水槽內部移動或上下實驗物品，更不得接觸到水，以免燙傷或觸電 / 2.3實驗物品固定牢固不佳，碰撞撒出汙染水浴。	2.1注意水位不要太高 / 2.2放置或取出物品時小心不要讓水噴濺 / 2.2使用絕緣手套及防套手套 / 2.3必要時可加裝隔板固定並與加熱器隔開	2.1、2.2依照燒燙傷處理流程治療傷患，通知實驗室負責人 / 2.3重新更換
作業後	3.1機身以柔軟之濕布擦拭，再以乾布擦乾，若有較髒的污點， 請使用中性清潔劑擦洗，再以清水將清潔劑完全洗清。 / 3.2.內槽若為不銹鋼部分，在每次換水時將水排完後，以乾布將水槽 底部剩餘積水擦乾，再以防銹油擦拭，請勿使用任何溶解液 擦拭不繡鋼部分以免生銹。 / 3.3擦拭周遭噴濺出的水 / 3.4關閉開關
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020-01.01