臺北醫學大學
  氣相層析儀/質譜偵測器使用 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：	偵測分析作業
單位作業名稱：	物質偵測分析作業
作業方式：	個人作業
使用處理材料：	氦氣、氮氣、分析用樣品(個人)
使用器具工具：	手動：固相微萃取裝置；自動：自動進樣器、vial瓶
防護器具：	護目鏡、實驗衣、隔熱手套
資格限制：	了解GC/MS操作方法(詳閱架上之GC/MS操作手冊)，須完成訓練後始可自行操作。

工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1.工作前	1-1確認GC和MS是否開機 / 1-2開啟Turbo mass軟體 / 1-3檢查Mass有無漏氣	1-1未按照正確開機流程，導致儀器損壞 / 1-2發現氣體漏氣，使用板手將螺絲拴緊時，烘箱溫度過高而燙燒	1-1按照GC側邊黏貼之開機流程操作 / 1-2配戴隔熱手套並降低烘箱至適當溫度(GC手動操作面板)	1-1故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。並通知廠商。 / 1-2參酌SDS，洩漏物圍堵與吸附，人員受傷進行除汙後，緊急送醫。可參酌簡易毒化災應變方法。 / 1-3聯絡有經驗之學長姐或工程師(應詳述應變處理-例如燙傷處理..如何緊急停機)
2.工作中	2-1樣品自動進樣時，確認樣品放入樣品盤之正確編號(1,2,3...) / 2-2手動進樣時，將纖維緩慢地自進樣口伸出及收回 / 2-3依照操作手冊進行正確的定性定量方法	2-1樣品瓶未放入正確的編號位置，導致進樣裝置受損 / 2-2纖維斷在在進樣口內 / 2-3高額貴重儀器毀損	2-1每次進樣前核對「#vial」編號和樣品盤編號 / 2-2欲速則不達，用心進樣 / 2-3操作上遇到疑惑，請參考操作手冊或向有經驗者尋求協助，不要「假會」	2-1卸除進樣口，更換玻璃襯管 / 2-2聯絡學長姐或工程師(應詳述應變處理-如何緊急停機與清除更換)
3.工作後	3-1分析偵測完成，儲存檔案並關閉Turbo mass軟體 / 3-2將機具(樣品取出)及清理週邊環境整潔並將器具歸位(固相微萃取裝置乾燥箱) / 3-3視情況關閉電腦及GC和MS： / 1~4天不用儀器，電腦可以關閉；GC和MS不用關閉 / 一周以上不用儀器，電腦可以關閉，GC和MS可以關閉	3-1忘記存檔，檔案流失，白努力 / 3-2儀器待機過久，易耗損 / 3-3未按照正確流程關閉儀器，導致貴重儀器受損(例：燈絲燒毀)或氣體外洩	3-1按照GC側邊黏貼之關機流程操作	3-1聯絡有經驗之學長姐或工程師(應詳述應變處理-例如損壞處置、氣體外洩處置等)
圖解	學長(000)電話：09******** / 工程師(賴00)電話：09*******

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: 2020 / 01/01