臺北醫學大學
      高壓滅菌鍋 MLS -3750 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用設備
單位作業名稱：			高溫高壓滅菌作業
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			水、培養基、待滅菌液體、燒杯及經得起高壓及高溫之設備/器具
使用器具工具：			滅菌鍋
防 護 器 具 ：			隔熱手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
作業前 / 1.1填寫使用紀錄簿 / 1.2檢查排水桶 / 1.3檢查設備外觀、管路及接頭 / 1.4檢查滅菌鍋上方抽氣通風裝置狀態		1.1 填寫使用紀錄簿，紀錄開始使用時間 / 1.2排水桶水位是否在LOW與HIGH標記線範圍內，水管與墊片是否正確安裝於排水桶及排水閥門是否有關閉 / 1.3目視設備外觀、管路及接頭是否完整 / 1.4 確認通風裝置是否開啟		1.1未填寫使用紀錄 / 1.2水位不足或是過高，可能導致乾燒或是故障 / 1.3可能造成洩漏、感電及爆炸的風險 / 1.4通風不足累積的熱氣及異味	1.1將使用紀錄簿放至明顯處，進行教育訓練及作業前檢查 / 1.2水位過低時補充使用過濾水(也可自來)，水位過高時則排除多餘水量至合適水位 / 1.3掛上維修中標示，通知負責人或管理人、系(所)辦公室 / 1.4至508實驗室內化學抽氣櫃旁打開通風裝置。先將總電源ON開起，再按壓通風裝置上RUN的啟動開關	通知負責人或管理人、系(所)辦公室
作業中 / 2.1打開滅菌鍋電源開關，並開啟鍋蓋 / 2.2確認鍋內水位 / 2.3放入消毒物品 / 2.4蓋上鍋蓋 / 2.5選擇所需的程序或週期 / 2.6開始滅菌		2.1將鍋蓋下壓後滑動控制桿到OPEN位置，慢慢打開(電源通電的情況下才可以開啟) / 2.2確認鍋內水位高度 是否將鍋內底部加熱器蓋板整個浸沒 / 2.3將消毒物品放入不鏽鋼籃子後放入鍋內 / 2.4蓋上鍋蓋並下壓後滑動控制桿到 CLOSE位置關閉鍋蓋 / 2.5選擇所需的程序或週期（參閱附件） / 2.6按下START按鍵即可開始進行消毒程序（面板上 LEVER LOCK 指示燈會亮起，此時鍋蓋將無法打開）		2.1控制桿鬆動無法操作或強制開起鍋蓋 / 2.2水位高度未浸沒鍋內底部加熱器蓋板，可能造成過熱乾燒情形，導致發生火災的風險 / 2.3放入易爆裂物、裝載的液體過滿或消毒物品超量，物品阻塞到孔穴或溫度感應器 / 2.4控制桿鬆動導至鍋蓋無法栓緊，造成壓力及溫度異常 / 2.5溫度及壓力設定錯誤或操作面板失效導致感電、過熱或是壓力控制異常 / 2.6誤開啟或是關閉滅菌鍋電源，導致溫度及壓力異常，引起洩漏、爆炸及燙傷的風險	2.1熟悉標準操作流程 / 2.2加入過濾水或自來水使加熱器蓋板整個浸沒在水中 / 2.3勿將易爆裂物放入，勿消毒蒸氣無法通過之密閉容器或袋子內的物品 （使用透氣塞子或將蓋旋鬆），滅菌物品若為燒杯、試管等時，必須將此類開口處朝下放置，滅菌物品若是放置於袋內時，將袋子裝入300 c.c.水，同時將滅菌袋袋口打開。消毒物品勿過量。 / 2.4掛上維修中標示，通知負責人或管理人、系(所)辦公室 / 2.5依照操作程序設定。如故障則掛上維修中標示，通知負責人或管理人、系(所)辦公室 / 2.6掛上”使用中的告示牌	受傷人員送至醫院治療。 / 通知負責人或管理人、系(所)辦公室
作業後 / 3.1滅菌完成，取出消毒物品 / 3.2關閉滅菌鍋電源並填寫使用紀錄簿		3.1滅菌完成後會聽到連續的長嗶聲，面板顯示消毒之訊息代號「---」；若是選擇保溫程序 則會顯示「 則會顯示「KEEP WARM」，在保溫階段要終止時按住「STOP」鍵不放直到聽兩聲嗶後操作才完全停止。打開鍋蓋前確認 LEVER LOCK指示燈是否熄滅，壓力錶顯在0 Mpa。將鍋蓋下壓後滑動控制桿到OPEN位置，慢慢打開鍋蓋待蒸氣完全排除後取出滅菌物品。 / 3.2填寫使用紀錄簿，紀錄使用結束時間		3.1開起鍋蓋時被蒸氣燙傷或水溶液過滿，造成滅菌後溢出被熱水燙傷	3.1待壓力及溫度降至，將物品放入或取出時，穿戴隔熱手套以免燙傷欲取出滅菌物，應先檢視溫度及壓力是否回復正常。 滅菌鍋無法正常操作時，應通知維修人員，並予以記錄。 / 3.2將使用紀錄簿放至明顯處，進行教育訓練及作業前檢查	受傷人員送至醫院治療。 / 通知負責人或管理人、系(所)辦公室。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期:2020/01/01