臺北醫學大學

汞分析儀  HG-40   安全作業標準

學院         系所           實驗室

| 作業種類區分： |  |  | 常用儀器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位作業名稱： |  |  | 汞分析儀 |  |  |  |
| 作 業 方 式 ： |  |  | 個人作業 |  |  |  |
| 使用處理材料： |  |  | 氯化亞錫、硫酸、汞、二次水 |  |  |  |
| 使用器具工具： |  |  | 反應瓶、pipette、tips |  |  |  |
| 防 護 器 具 ： |  |  | 護目鏡、手套、口罩、實驗衣 |  |  |  |
| 資 格 限 制 ： |  |  | 經實驗室指導後方可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷) |  |  |  |
| 工作步驟 |  | 工作方法 |  | 不安全因素 | 安全措施 | 事故處理 |
| 1.開啟電源 |  | 1.打開儀器背後開關。 1.1待機30分鐘 |  | 1.觸電危害 | 1.戴手套按按鈕 1.1手部濕潤時請勿觸摸 | 立即移除觸電部位或拔除插頭。 |
| 2.放置試劑，使其管線充滿液體，並開始分析樣品 |  | 2.放置以配置好的氯化亞錫和硫酸 2.1將1號管線放入硫酸，將2號管線放入氯化亞錫。 2.2先按PURGE切換畫面，再按ENTER，使管路充滿該液體。 2.3 按WASH，沖洗三次。 2.4按CALB設置減量線樣品參數 2.5將配置好的減量線打入儀器(由低濃度至高濃度注入) 2.6將1 ml樣品放入反應瓶中，並將塞子放上關好，並按下F1(即減量線的START) 2.7每打完一次樣品後，須將二次水置入第二試管中並塞上塞子，按下WASH，沖洗兩次，且第二試管需潤洗三次，即可重複2.5步驟。(原反應瓶也須加入二次水潤洗三次後才可使用) 2.8將廢液倒入廢液瓶中。 |  | 2. 氯化亞錫有吸入、皮膚接觸的危害 2.1硫酸會造成嚴重的皮膚損傷和眼睛損傷 2.2 操作過程破裂噴出。 | 2.在通風良好之地方進行實驗 2.1戴護目鏡、手套、口罩及實驗衣 2.1廢液需分類丟棄 | 參酌SDS。不同暴露途徑之急救方法：吸入：1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。3.立即送醫。 皮膚接觸：1.將受污染的衣物和鞋子移除，用水和肥皂清洗患處 15分鐘以上。2.若有需要，立即就醫。3.受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須徹底清洗和乾燥。 眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗眼睛 15 分鐘以上。2.立即就醫。 |
| 3.實驗完畢，關閉電源。 |  | 3. 將1號和2號管線拿起放置乾淨的二次水中，按PURGE使二次水進入管線將殘餘藥品排出。 3.1重複3動作兩次 3.2再次將管線放入空瓶中，按PURGE排空管線所有液體。(重複兩次) 3.3將二次水倒入反應瓶中，並將塞子塞上，按下WASH，重複此步驟3~5次。 3.4關閉電源 |  | 3 廢液含有硫酸、氯化亞錫和微量汞有接觸危害 | 3. 廢液需分類丟棄 3.1在通風良好之地方進行實驗 3.2戴護目鏡、手套、口罩及實驗衣 | 同上步驟 |
| 圖 解 |  |  |  |  |  |  |

實驗室負責人：                     製表人：             發行日期: