臺北醫學大學
        Hermle Z300K 離心機 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			離心作業
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			欲離心之物質
使用器具工具：			離心機、試管架
防 護 器 具 ：			護目鏡、實驗衣、實驗手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作。(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.1填寫紀錄 / 1.2開啟電源 / 1.3檢查		1.1填寫離心機使用紀錄簿 / 1.2開啟右側下方電源 / 1.3檢查離心機內部和試管架是否乾淨		1.1絕緣頗損漏電 1.2潮濕狀態下使用	1.1作業前測試，目測檢查是否絕緣破損。 / 1.2定期檢查及保養 / 1.3作業前應先檢查測試，定期進行自我檢查，自動檢查表依法留存3年	1.1故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。並通知廠商
2.1檢體對稱平衡 / 2.2設定條件 / 2.3蓋上離心機 / 2.4開始運轉		2.1檢體對稱平衡 / 2.2設定轉速、時間、溫度 / 2.3蓋上離心機 / 2.4 start鍵開始運轉；stop鍵中途停止		2.1上蓋未扣緊，離心時轉體或物品飛出。 / 2.2檢體不平衡導致離心時噴濺或出現轉動異常怪聲	2.1勿用力蓋上，確認上蓋緊閉。 / 2.2. 緊急暫停，重新確認檢體是否平衡	2.1若有人員受傷，應立即就醫。並通知實驗室負責人及系所主管等。
3.1取出檢體 / 3.2檢查 / 3.3電源關閉 / 3.4填寫紀錄		3.1按下open鍵取出檢體 / 3.2檢查離心機內部和試管架是否乾淨，若有洩漏應消毒清理乾淨。 / 3.3蓋上離心機上蓋，並關閉電源 / 3.4填寫使用完畢時間及使用狀況		3.1搶快掀蓋，離心物品飛出 / 3.2未關閉電源，擦拭而感電	3.1必須完全停止，始可掀蓋。 3.2確認關閉電源	3.1若有人員受傷，應立即就醫。並通知實驗室負責人及系所主管等。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: 2020 / 01/01