臺北醫學大學
        Kubota 離心機 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			離心作業
作 業 方 式 ：			單人作業
使用處理材料：			欲離心之物質(檢體)
使用器具工具：			Kutoba離心機
防 護 器 具 ：			護目鏡、實驗衣、實驗用手套
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後，始可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
作業前 / 1-1記錄 / 1-2開機 / 1-3開啟 / 1-4檢查		1-1記錄：先填寫 Kubota 離心機記錄簿，紀錄開始使用時間 / 1-2開機：將機器右側下方電源開啟 / 1-3開啟：按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開 / 1-4檢查：檢體放入白色管架前，請先檢查是否乾淨，如有汙損請回報系上，並請上一位使用者清理。		1-2&1-31絕緣頗損漏電	1-2&1-3作業前檢點與測試、定期檢查及保養儀器	1-2&1-3貼上公告「漏電，請勿使用」
作業中 / 2-1放置 / 2-2蓋上 / 2-3選擇條件 / 2-4運轉		2-1放置：將檢體以對稱平衡的方式，放入白色管架中 / 2-2蓋上：放入後，蓋上上蓋，確認「OPEN」燈熄滅 (勿用力蓋上)。 / 2-3選擇離心條件： /  轉速「SPEED」鍵，選擇 rpm 或 xg，再按▲▼鍵，設定轉速值。 /  時間「TIME」鍵，選擇 min 或 sec，再按▲▼鍵，設定運轉時間。 / 2-4運轉：按下「START」鍵 開始運轉，如中途欲停止運轉則按「STOP」鍵。運轉期間勿關閉電源，正常運轉時上蓋會發綠光，運轉結束後發藍光並唱歌。 / 2-5取出：結束後按下「OPEN」鍵，待機器上蓋打開，取出檢體，取出後蓋上蓋。		2-2上蓋若無蓋上，可能會導致運轉時檢體飛濺。 / 2-4若檢體無對稱平衡放置，可能會直接損害離心機，重則傷害操作人員。 / 2-4搶快掀蓋，離心物品飛出	2-2檢視「OPEN」燈是否熄滅。 / 2-4作業前確認檢體有以對稱平衡的方式擺放。 / 2-4必須完全停止，始可掀蓋。	2-2&2-4立即按STOP以停止運轉，並通知系上人員。
作業後 / 3-1填寫		3-1填寫：使用完畢後，請檢查白色管架是否乾淨，並填寫使用完畢時間及使用狀況。
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: 2020 / 01/01