臺北醫學大學
        原子吸收光譜儀 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			測定重金屬濃度
單位作業名稱：			實驗室測定重金屬濃度
作 業 方 式 ：			個人作業或協力作業
使用處理材料：			檢量線及品保品管之測定點、含重金屬樣品、清洗溶液(2%硝酸)
使用器具工具：			乙炔鋼瓶、各元素燈管、各元素標準溶液
防 護 器 具 ：			實驗衣、護目鏡、實驗用手套、活性碳口罩
資 格 限 制 ：			經實驗室學長姊指導後方可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.作業前		1.1開穩壓機 / 1.2開乙炔鋼瓶 / 1.3關水閥、開氣閥 / 1.4開空壓機 / 1.5開AA主機電源 / 1.6開電腦		1.1未落實實施自動檢查 / 1.2鋼瓶過期 / 1.2管路老舊破損。 / 1.2乙炔鋼瓶漏氣 / 1.3操作錯誤，關錯閥門。 / 1.4空壓機異常	1.1作業前應先檢查測試，定期進行自我檢查，自動檢查表依法留存3年 / 1.2確認鋼瓶合格環在有效期限內。 / 1.2檢查管路 / 1.2洩漏應立即關上並進行鋼瓶之汰換 / 1.3確認步驟。 / 1.4空壓機應定期檢點	1. 故障或檢查異常時，應張貼上(停止使用)告示，以免他人誤用。並通知廠商。
2.作業中		2.1開軟體 / 2.2開燈泡(確認訊號值) / 2.3設定該測定元素之檢量線及樣品點 / 2.4採樣管放入2%硝酸後點火，進行清洗 / 2.5測試該測定元素於最敏感感度濃度下的吸光值 / 2.5測定各樣品的吸光值(每個樣品間要用2%硝酸進行清洗)		3.1配製2%硝酸和檢量線時，吸入藥品或被液體潑濺 / 3.2上機過程中抽換樣品及2%硝酸時被液體潑濺 / 3.3火焰產生的氣體要確實經由抽氣裝置排出	3.1專心操作並穿實驗衣、配戴手套、口罩和護目鏡 / 3.2操作時要確認抽氣裝置是否已啟動	3.1參酌SDS。洩漏物現場圍堵吸附。 / 3.2受傷人員應盡快初步除汙並送衛保組或醫院治療。 / 33通知場所負責人或管理人、系(所)辦公室、校安中心、警衛室、環安處。
3.作業後		3.1儲存檔案後匯出(.txt) / 3.2關燈泡 / 3.3用2%硝酸清洗設備10分鐘;二次水清洗10分鐘;排空10分鐘 / 3.4關閉火焰、洩氣 / 3.5關電腦、關AA主機 / 電源 / 3.6關乙炔鋼瓶 / 3.7關空壓機 / 3.8關氣閥、開水閥 / 3.9關穩壓機 / 3.10紀錄		3.1清洗設備時被2%硝酸液體潑濺 / 3.2液體從水閥暴衝出來	3.1專心操作並穿實驗衣、配戴手套、口罩和護目鏡 / 3.2開水閥時不要全開，避免洩氣太快導致液體暴衝出來 / 3.3	同上
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: