臺北醫學大學
高週波鑄造機					安全作業標準
學院 系所 實驗室
作業種類區分：		非經常性作業
單位作業名稱：		鑄造
作 業 方 式 ：		協同作業
使用處理材料：		金屬合金、鑄模
使用器具工具：		坩堝
防 護 器 具 ：		防焰手套、坩堝夾、玻璃棒
資 格 限 制 ：		需有授課老師或實驗室管理人員協同作業，未經同意不得擅自使用。
工作步驟	工作方法		不安全因素			安全措施		事故處理
1.工作前	1-1確認鑄模已充足加熱。 / 1-2確認所需之合金重量。 / 1-3開啟冷卻水。 / 1-4確認使用合金適用的加熱伏特數與圈數。 / 1-5將坩堝放上載台並確認法碼重量與鑄模等重。 / 1-6並於坩堝內放上適量合金。		1-1鑄模加熱未完全。 / 1-2合金數量過多或過少。 / 1-3鑄造機未達到荷重平衡。 / 1-4未開啟冷卻水。			1-1詳閱並依照材料特性設定加溫時間，並於開始加溫時，同步設定計時器，確保鑄模已充足加熱。 / 1-2於製造鑄模前，於記錄本上記錄蠟型總重量，以利換算合金總量。 / 1-3於每次鑄造前，皆需確認荷重平衡。 / 1-4確認機器上方冷卻水指示燈號是否已亮起。		1-1故障或檢查異常時，應張貼上［停止使用］告示，以免他人誤用。並通知廠商。 / 1-2如有異常立即關閉電源。
2.工作中	2-1按下Coil up。 / 2-2按下Heating，並透過機器上的觀察視窗觀察合金融熔狀態。 / 2-3待金屬均勻受熱通紅，打開機器上蓋。 / 2-4使用坩堝夾將鑄模置放到跨鐵載台上。 / 2-5按下Heating，加熱合金至合金融熔至團狀，待金屬氧化膜破裂，接續按下Coil down與Casting。		2.1未配戴安全護具。 / 2.2未依照指示調整氧氣或瓦斯旋鈕。 / 2.3合金未充分加熱或過度加熱。			2.1授課教師或管理人員將於人員進入實驗室操作前，核實人員有無佩戴護具，未依規定配戴護具，嚴禁操作。 / 2-2於每次操作前，由授課老師或管理人員，確實執行教育訓練與協同操作，未經同意不得擅自使用。		2-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘． / 2-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 2-3將傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 2-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。
3.工作後	3-1待運轉停止後，使用坩堝夾將鑄模夾起放置在冷卻區自然冷卻。		3-1未確認鑄模已冷卻			3-1於鑄造完成後，紀錄完成時間，避免誤觸。		3-1發生燙傷時，先以大量流水沖洗15-30分鐘。 / 3-2如燙傷部位有衣物覆蓋，需在水中慢慢將衣物脫下。 / 3-3傷部於就醫前，泡在冷水降低溫度。 / 3-4使用乾淨的毛巾覆蓋傷口後儘速就醫。
實驗室負責人：000				製表人：000			發行日期：2024/00/00