臺北醫學大學
        汞分析儀 HG-40 安全作業標準
        學院 系所 實驗室
作業種類區分：			常用儀器
單位作業名稱：			汞分析儀
作 業 方 式 ：			個人作業
使用處理材料：			氯化亞錫、硫酸、汞、二次水
使用器具工具：			反應瓶、pipette、tips
防 護 器 具 ：			護目鏡、手套、口罩、實驗衣
資 格 限 制 ：			經實驗室指導後方可操作(操作本儀器設備前，務必詳讀各廠設備儀器說明書及本安全作業標準，避免操作失誤造成損壞或人員受傷)
工作步驟		工作方法		不安全因素	安全措施	事故處理
1.開啟電源		1.打開儀器背後開關。 / 1.1待機30分鐘		1.觸電危害	1.戴手套按按鈕 / 1.1手部濕潤時請勿觸摸	立即移除觸電部位或拔除插頭。
2.放置試劑，使其管線充滿液體，並開始分析樣品		2.放置以配置好的氯化亞錫和硫酸 / 2.1將1號管線放入硫酸，將2號管線放入氯化亞錫。 / 2.2先按PURGE切換畫面，再按ENTER，使管路充滿該液體。 / 2.3 按WASH，沖洗三次。 / 2.4按CALB設置減量線樣品參數 / 2.5將配置好的減量線打入儀器(由低濃度至高濃度注入) / 2.6將1 ml樣品放入反應瓶中，並將塞子放上關好，並按下F1(即減量線的START) / 2.7每打完一次樣品後，須將二次水置入第二試管中並塞上塞子，按下WASH，沖洗兩次，且第二試管需潤洗三次，即可重複2.5步驟。(原反應瓶也須加入二次水潤洗三次後才可使用) / 2.8將廢液倒入廢液瓶中。		2. 氯化亞錫有吸入、皮膚接觸的危害 / 2.1硫酸會造成嚴重的皮膚損傷和眼睛損傷 / 2.2 操作過程破裂噴出。	2.在通風良好之地方進行實驗 / 2.1戴護目鏡、手套、口罩及實驗衣 / 2.1廢液需分類丟棄	參酌SDS。不同暴露途徑之急救方法：吸入：1.若發生危害效應時，應將患者移到新鮮空氣處。2.若無呼吸，立即進行人工呼吸。3.立即送醫。 皮膚接觸：1.將受污染的衣物和鞋子移除，用水和肥皂清洗患處 15分鐘以上。2.若有需要，立即就醫。3.受污染的衣物和鞋子於再次使用前，須徹底清洗和乾燥。 眼睛接觸：1.立即以大量清水沖洗眼睛 15 分鐘以上。2.立即就醫。
3.實驗完畢，關閉電源。		3. 將1號和2號管線拿起放置乾淨的二次水中，按PURGE使二次水進入管線將殘餘藥品排出。 / 3.1重複3動作兩次 / 3.2再次將管線放入空瓶中，按PURGE排空管線所有液體。(重複兩次) / 3.3將二次水倒入反應瓶中，並將塞子塞上，按下WASH，重複此步驟3~5次。 / 3.4關閉電源		3 廢液含有硫酸、氯化亞錫和微量汞有接觸危害	3. 廢液需分類丟棄 / 3.1在通風良好之地方進行實驗 / 3.2戴護目鏡、手套、口罩及實驗衣	同上步驟
圖 / 解

實驗室負責人： 製表人： 發行日期: